一、招标参数：

第1包：医用全自动电子血压计参数

一、标准参数

| 序号 | 配置 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 个 | 1 |
| 3 | 搁手板 | 个 | 1 |
| 4 | 袖套 | 个 | 2 |
| 5 | 打印机 | 卷 | 1 |
| 6 | 提示牌 | 个 | 1 |
| 7 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 8 | 合格证 | 个 | 1 |
| 9 | 保修卡 | 个 | 1 |

二、技术参数

1.显示方式:LCD 显示

2.测量方法:示波测定法

3.测量范围:压力测量范围:0mmHg~300mmHg(0.0kPa~40.0kPa)

4.脉搏:40~200 次/分钟

5.精度:压力传感器准确性:±2mmHg，脉搏:±2%或±2次/分钟

6.适用的臂围:17~45cm(厘米)

7.记忆组数:300 组

8.运行模式分类:连续运行

9.电击保护:1类设备，BF型应用部分。

10.安全程度分类:不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮

11.混合的易燃麻醉气情况下使用的设备

12.进液防护分类:IPXO

13.电磁兼容性:1组，A类设备

14.排气方式:自动快速排气

15.电源:AC 100V-240V,50Hz-60Hz，1.2A-0.6A

16.输入功率:150W

主机内部标记的熔断器“F1”的型号和标称值为:SF301A003，3A，125V

主机背面熔断器的型号和标称值为:021502.5MXP，T2.5AL250V

17.使用期限:10万次

声明:血压计测量血压有效性已采用合适的验证方法予以证实。

声明:本血压计所测量的血压值和听诊法的测量值等价，其误差符合YY0667-2008规定的要求。

三、产品要求

1.动画语音提示，全自动测量

2.彩屏显示

3.语音播报测量血压

4.打印测量血压值

5.测量臂围17~45cm

6.支持多种传输方式(蓝牙、LTE-CAT.1、Wi-Fi、USB、以太网和RS-232串口数据传输)

7.臂筒可转动，适宜不同身高人群

8.具备肘部检测功能

9.智能加压与固定加压双模式测量

四、开标现场携带样品，以实物为准。

注：开标现场未携带样品的投标企业不在参与竞磋评审环节

第2包

中医体质辩识仪技术参数

1、工作原理及流程：

★1.1依据中华中医药学会2009年颁发的《中医体质分类与判定》标准,以问诊的形式对9种体质特性进行辨识。得出测量者的体质类型、体质特征、环境适应力等信息。

★1.2符合《国家基本公共卫生服务规范》和2013年颁布的《中医药健康管理服务技术规范》。

1.3养生调理系统：依据辨识的体质，给出个性化的养生调理参考方案，包括：饮食调理、药物调理、运动调理及食疗食谱等。

1.4问诊系统：

运用现代计算机技术和标准化技术，按照中医“十问”顺序，完整，全面地采集问诊的相关信息并可长期存储备查。

2、主要特征：

测试数据保存数据库，统计快速、分析客观，历次辨识结果可对比、跟踪、回访，为医生提供疾病研究、科研等辅助。

3、技术参数：

3.1题库类型：33题、66题

3.2体质类型：9种

★3.3访问方式：客户端

3.4内存容量：4G

3.5系统：Windows7/10

4、产品性能要求：

4.1具备体质判定功能

4.2具备健康档案功能

4.3具备体质保健指导功能

4.4具备体质个性化健康管理指导功能

4.5具备统计、分析、保存功能

★5、产品资质：提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》、《软件产品证书》

插管光棒技术参数

光棒气管插管引导装置由光源手柄与光棒组成：

1、光源手柄的光照度大于500LX，光功率不大于1000W/m²，电池可更换，电池可充电。光亮度高，气管插管时不用关闭或调暗手术室灯光。

2、光棒有3.0、4.2、5.0mm规格，无菌提供，最小可用于3.5的气管插管，最大的气管插管规格不限。

3、光棒可塑性，折弯度可到120°

4、光棒耐过氧乙酸、耐腐蚀性为A级。

电针刺激仪技术参数

1、电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V)

2、输入功率:10.0VA

3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

4、输出脉冲路数：六路输出

5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)

6、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％

工作模式:连续波工作模式:连续        断续波工作模式:工作15s,停5s

疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)

7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)

8、输出直流分量：0

9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）

附 件

1、输出导线≧6根

2、皮肤电极≧6副

3、毫针电极金属夹≧6副

# 二、评审标准

| 序号 | 评分项目 | 评审项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 报价 | 满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。 其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 （保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务评分（10.6分） | 业绩 （5分） | 投标人提供投标文件递交截止日前36个月内类似项目的业绩，以合同签订时间或中标通知书签发时间为准，每提供1项得1分，满分5分。 |
|  |  | 认证证书（3.6分） | 投标人或生产厂家具有医疗器械质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系的，每提供一项得1.2分。提供相应有效的认证证书复印件加盖公章，未提供不得分。（满分3.6分） |
|  |  | 授权（2分） | 投标人提供生产厂家授权函，全部提供得2分，提供不全或不提供不得分。（满分2分） |
| 3 | 技术部分（59.4分） | 技术指标（34.4分） | 根据投标文件的技术参数对投标产品进行综合评价： 1、投标文件的技术参数优于招标文件要求的，每有一项正偏离加0.5分，最多得2分。 2、技术参数满足招标文件要求的得32.4分。 第1包 一般技术指标（共26项），每满足1项得1.25分，满分32.4分。 第2包 （1） “*”的为重要技术指标（共4项），每满足1项得3分，满分12分。 （2）一般技术指标（共28项），每满足1项得0.73分，满分20.4分。 （注：须提供相关证明材料，包括但不限于产品检测/检验/试验/测试报告或制造商公开发行的彩页等技术证明材料。（复印件加盖公章）若未提供，则扣除跟负偏离同样的分数。） |
|  |  | 技术服务方案 （5分） | 投标人针对本项目提供技术服务方案（包括清晰、详细的时间计划、进度控制、安装调试、质量保证措施及技术服务等）：方案详细、合理，针对性强，计划安排合理、措施得当得5分；方案完整、较合理，针对性一般，个别内容细化程度不足或有少许瑕疵得4分；方案基本全面，针对性弱。内容较粗略或有较多瑕疵得2分；方案简单未细化或有缺失得1分；无该项内容不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 （5分） | 投标人针对本项目提供售后服务方案（包括但不限于售后服务架构、售后服务计划、售后服务流程、质保期限及范围等）：售后服务保障体系及措施完整、内容具体得5分；售后服务能力及承诺内容具体、周到，基本满足招标文件要求得4分；售后服务能力及承诺内容一般，部分满足招标文件要求得2分；售后服务保障体系及措施欠缺、内容空洞得1分；无该项内容不得分。 |
|  |  | 技术服务团队（5分） | 投标人是否具有专业的技术人员负责设备的安装、调试及技术服务，且人员分工明确，专业岗位配套齐全。服务团队组织管理科学、人员配备合理的得5分；服务团队组织管理较科学、人员配备较合理的得4分；服务团队组织管理科学性一般、人员配备合理性一般的得2分；服务团队组织管理及团队配备内容不完整，缺乏合理性或表述不清的得1分,不提供不得分。 |
|  |  | 培训方案（5分） | 投标人针对本项目提供培训方案（包括培训计划，配备的专职人员，培训内容等）：方案内容完整，可行性高，时效性强，完全满足项目需求的得5分；方案内容较完整，可行性、时效性较强，满足项目需求的得4分；方案内容完整一般，可行性较高，时效性较强，基本满足项目需求的得2分；方案内容不完整，可行性差，时效性一般，不能满足项目需求的得1分；不提供不得分。 |
|  |  | 应急预案（5分） | 应急预案：应急预案考虑到的突发状况全面，解决措施中响应时间最及时、解决办法快捷有效的得5分；应急预案考虑到的突发状况较全面或解决措施中响应时间较及时、但解决办法快捷较有效的得4分；应急预案考虑到的突发状况基本全面、响应时间基本及时且基本有切实有效的解决办法的得2分；应急预案考虑到的突发状况不够全面、响应时间不够及时且没有切实有效的解决办法的得1分；不提供不得分。 |