- 气垫床参数

- 1.材质：PVC、尼龙

- 2.气垫尺寸：2000mm×900mm ;

- 3.交替充气，嘲音不大于40分贝。充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气6min，放气4min,每10 min为一周期循环往复，充放气时间误差±10%。

- 4.气床垫表面应清洁、平整、无污渍，面料无刺激性气味。气床垫热合应严密，热合处整齐、平整；气室排列均匀、整齐。充气泵的外壳应平整、光滑，无明显划痕，不得有锋棱、毛刺及划伤等缺陷。气床垫各种标识应清晰，正确，牢固。

- 5.充气泵内各部件应安装牢固，不得有松动现象。调节装置应操作方便，动作灵活可靠。气嘴应安装牢固、端正，导气管与床垫连接紧密、牢固。便孔（如有）应装拆方便、使用可靠。

- 6.充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa。充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气6min，放气4min,每10 min为一周期循环往复，充放气时间误差±10%。

- 7.气床垫工作载荷应不小于135kg。

- 8.将气床垫充气到最大气压，气床垫承受最大工作载荷时，并放置24h后，最大压力的压力降不大于5%。

- 9.气床垫正常工作时的噪声不大于45dB（A计权）。

- 10.充气泵的正常连续工作时间应不小于24h。泵功耗不大于20VA。

- 11.质保3年。