糖尿病足治疗仪(短波治疗仪)
单通道立式机型，采用液晶触摸屏和一键飞梭调节设计，方便快捷；
仪器配置一种应用器：电容应用器；
额定电压和频率：220V±22V、50Hz±1Hz；
额定输入功率：450VA；
★工作频率：治疗仪的输出信号频率（振荡频率）27.12MHz，允差±0.5%；
输出功率：治疗仪额定输出功率为200W，允差±20%；

输出稳定性：治疗仪输出功率变化不大于±10%；
★采用晶体管一体化模块设计；
两种输出模式：连续输出、脉冲输出；
输出波形：信号波形为正弦波；
★脉冲输出参数：
（1）脉冲频率10～800Hz可调，步长10Hz，允差±20%；

（2）脉冲宽度20～400μs可调，步长20μs，允差±20%；

定时功能：治疗仪配备有可调定时器，在预定时间到达后断开输出。定时器在1～30min可调，步进1min，允差±1min；
★具备自动调谐功能，调谐时间不大于6s；
标配3种不同规格电容应用器，选配1种圆形应用器：
方形应用器分为小、中、大三种：小号应用器尺寸为165mm×110mm，中号应用器尺寸为185mm×120mm，大号应用器尺寸为不小于210mm×150mm；圆形应用器尺寸φ165mm（圆形应用器为选配）。电容应用器尺寸允差±10mm。
连接电缆：电容连接电缆应使用硅橡胶电缆；电缆长度应不超过1500mm（可见导线部分，不含端子），连接电缆插头直径为6mm,允差±0.5mm；
★该设备具有软件著作权。

整机质保3年。
- 2 -


