结肠水疗机技术参数

1.工作环境

a)温度:5 ℃~40 ℃;

b)相对湿度:10%~80%;

c)大气压力:70 kPa~106 kPa;

d)电源:AC 220V士22V;50Hz士1Hz

e)额定输入功率:2000VA。

2.灌洗液温度设定在35℃~40℃范围内可调,步进1℃，允差士2℃，灌洗液加热至设定温度值时间不超过10分钟。

3.水疗机储液桶内水温达到 41.3℃+0.5℃时，蜂鸣器报警。

4.储液桶内水量少于 7.5L+10%时，仪器停止加热，防止缺水干烧。

5.给液设置:0~20000ml，步进量100ml，给药设置:0~500ml，步进量10ml，

6.灌洗速度 600ml/min士10ml/min。

7.储液桶容量 14L+10%，加药杯容量 1000m1+5%:

8.水疗机给液时间 0s~10s 可调，步进量 1s;

9.水疗机停液时间 0s~10s 可调，步进量 1s。

10.压力测量量程0~160kPa;

11.水疗机灌洗压力12kPa±2kPa;

12.当灌洗口压力大于60kPa±10kPa，蠕动泵停止工作;堵塞排除后，蠕动泵自动恢复正常工作状态。

13.床体内置摄像系统，患者排泄物经过排污管道时由摄像机实时捕捉画面至观

察窗口，便于医师观察判断患者病况。

14.水疗机工作噪音应≤65dB(A)。

15.床体靠背可升降调节，利于患者调整舒适度。

16.净水装置过滤杂质，一组5根滤芯。

17.设备具有紧急开关，患者如有特殊情况可自行打开，机器将停止运行。

18.整机质保3年（附质保期内原厂维保协议）。