


[bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281]激光光电平台技术参数
一、设备名称：激光光电平台
二、技术参数：
1、采用进口大功率半导体LED光源，输出稳定；
[bookmark: _Hlk179634220]2、光源设计选用广角密布型光源阵列，强度输出更均匀；
★3、可预存治疗方案≥8种；
4、采用可包围、可伸展五幅光源模块设计，治疗部位灵活调整；
★5、液晶触摸屏≥12英寸；
★6、控制界面密码操作，避免无关人员误入系统；
7、可查看照射总时间和次数；
8、具有温度、距离等双重安全防护措施；
9、治疗模式：连续、脉冲；
10、蓝光：415±8nm，输出强度≥150mW/cm²，五档可调；
11、红光：633±5nm，输出强度156mW/cm²，五档可调；
★12、黄光：590±8nm，输出强度≥50mW/cm²，五档可调；
★13、辐照面积≥1250 cm2
★14、具有可升级功能，可选配光疗模块（370nm、650nm、670nm）。
●三、整机质保3年
以上参数加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。
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