医用红外耳温枪

一、质保期：≥2年，含免费维修、安装调试与校准服务

二、技术参数要求

1 测量精度 35.0–42.0℃量程内，误差 ≤±0.2℃（符合GB/T 21417.1-2008、JJG 1164-2019） 

2 测温范围 医用量程：32.0–43.0℃；显示范围：20.0–42.2℃ 

3 响应时间 测量时间 ≤2秒，满足急诊/病区高频使用 

4 分辨率 读数分辨率 0.1℃ 

5 测温方式 红外感应（非接触式），一次性耳套/免耳套设计可选（需便于消毒） 

6 安全与合规 必须具备医疗器械注册证（含登记表），符合GB 9706.1医用电气安全标准 

7 环境适应性 工作温度10–40℃，湿度30%–80%RH，稳定无漂移 

8 数据功能 支持记忆存储≥30组测量数据，可追溯时间与编号 

9 报警功能 高温/低温阈值报警，支持颜色分级提示（红/黄/绿） 

10 续航能力 电池供电，续航≥1000次测量或待机6个月（1.5V AA电池易更换） 

11 售后要求 提供≥2年保修，可支持年度校准服务与计量检测报告 

无汞玻璃体温计

有效医疗器械注册证；执行GB 1588现行版，符合JJG 111检定规程；2026年起无汞要求，感温介质为镓铟锡合金等无汞金属合金。

质保≥2年，含免费维修与校准；提供计量机构年度校准报告

量程与分度 测量范围35.0–42.0℃；分度值0.1℃；相邻分度线中心距≥0.55mm 

精度 35.0–42.0℃内，最大允许误差≤±0.1℃（分档：35–38℃≤±0.1℃；38–42℃≤±0.15℃） 

结构与材质 三角棒式（口腔/腋用）；玻璃透明光滑无缺陷、无气泡、无擦毛；端头圆滑，防损伤 

标度与读数 标度线清晰耐磨；棒式标度线宽0.15–0.30mm；1℃线长于0.1℃线；数字与分度线对齐 

感温液性能 无中断、无气泡、不自流、易甩动；具备留点结构，测量后示值稳定 

安全与环保 严格无汞（提供材质证明/检测报告）；耐75%酒精消毒，符合生物相容性 

环境适应性 储存温度-20–60℃；湿度≤95%RH，无渗漏、无变形 

防摔配置 标配防摔保护套；抗跌落高度≥1.2米不破裂 

配套与文件 含说明书、合格证、校准报告；随货提供注册证、注册证登记表、材质无汞证明 。
耳温枪体温计保护套

颜色：透明

适用：耳温枪通用
