# 中频电治疗仪技术参数

1  主机表面应平整、光洁，色泽均匀，无明显划痕。触摸屏尺寸≧10寸。

2  按键应灵活可靠、操作方便。

3电极应平整光洁、修边整齐、导电部分颜色均匀。

4 治疗时间:20min 或30min，允差±30s

5电极板尺寸：长：105mm，宽：80mm。允差：±5%

6电极线尺寸：长：1800mm。允差：±10%

7载波脉冲宽度：0.05ms～0.25ms，允差±10%。

8输出幅度：在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于50V，分99 档可调。

9输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流不大于75mA。

10输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

11治疗处方：治疗处方69 个可选。

12载波频率：2kHz～10kHz,允差±10%。

13载波波形：方波。

14调制频率：0Hz～150Hz。

15调制波波形：方波、三角波、正弦波、指数波、梯形波、锯齿波。

16调幅度：0%～100%。

17通道：四通道，可同时治疗4 位患者，8 个部位。

18脚轮

本仪器在平坦地面上，四脚轮应同时着地，转动灵活，装有锁止的脚轮应锁止牢固。

19治疗仪连续工作时间应不小于4h。

质保期限：3年